学院安全检查整改通知

学院安全工作小组于2017年7月13日上午对各实验室进行了安全检查，现将检查情况汇总如下。

检查小组成员：王忠安、李桂臣、田军、刘亚男。

主要检查内容：安全预案、操作规程、培训记录、自查记录、特种设备操作规程、预案、化学药品管理、环境卫生、设备物品摆放以及实验记录等方面。

存在的问题：

| 隐患部位 | 需整改内容 | 落实整改责任人 | 部门整改 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿物工程系 | 采矿馆114房药品柜无管理人标识 | 刘文刚 | 印万忠 | 已整改 |
| 破碎实验室 | 3个房间设备、样品、材料放置杂乱； 气瓶无负责人标签。 | 于福家 |  | 已整改 |
| 岩石破碎实验室 | 填充实验室：设备乱、操作规程不明显、卫生环境差； 7号室柜子挡住半扇门，影响安全出入。 | 徐曾和 冯慎明 | 曹建立 |  |
| 资土实验中心213室 | 药品乱放、缺乏管理； 卫生脏乱差； 设备插座杂乱。 | 陈熙 | 赵鑫 | 已整改 |
| 资土实验中心216室 | 药品乱放、缺乏管理 | 付忠田 | 赵鑫 | 已整改 |
| 资土实验中心211室 | 气瓶无固定支架，无保管人标签 | 赵鑫 |  | 已整改 |
| 资土实验中心209室 | 药品杂乱，未妥善管理； 卫生脏乱； 插座杂乱。 确定安全责任人。 | 赵鑫 |  | 已整改 |
| 地下火灾实验室（计算机中心后身） | 气瓶无人管理，压力表无检测标签。 室内外物品摆放杂乱。 设备无操作规程。 | 张培红 |  | 已整改 |
| 继教小二楼 | 气瓶无人管理，压力表无检测标签。 门牌号未标明，无安全责任人； 室内卫生有待加强，玻璃为擦。 | 孙春明 | 王述红 | 已整改 |
| 岩石力学实验室 | 未购置两人管理的药品柜； 气瓶无负责人标签； 吊车应急预案不规范。 | 谷传宏 | 张凤鹏 | 已整改 |
| 老校部417室 | 无安全责任人及操作规程 | 关长庆 |  | 已整改 |
| 3000kn压力机室 | 卫生环境脏乱差 | 李艺、贾蓬、谷传宏 | 王述红 | 已整改 |
| 老校部502 | 实验仪器承重有待检测 | 许开立 | 张培红 | 已整改 |
| 老校部235室 | 药品柜无锁 | 柳静献 |  | 已整改 |

请对上述问题于2017年9月7日前整改完毕,并将整改后的情况以图片或说明的方式报学院办公室，学院将对整改情况组织验收，逾期整改不合格，学院依据学校安全责任追究办法追究相关责任人责任。

资源与土木工程学院

2017年8月31日